采购医疗设备名称及重要功能/指标
1.设备名
[bookmark: _GoBack]屈光筛查仪
2.重要功能/指标
（1）核心性能指标
1.适用人群：6个月以上婴幼儿、儿童及成人全年龄段。
（2）测量精度：球镜度±0.50D，柱镜度±0.50D，轴位±5°，符合临床筛查标准。
（3）检测效率：单次测量仅需2秒，支持双眼同步快速筛查。
（4）核心量程：球镜-10.00D~+10.00D，柱镜-3.00D~+3.00D，轴位1°~180°，覆盖常见屈光异常范围。
3.核心筛查功能
（1）全项评估：筛查屈光不正（近视/远视/散光）、屈光参差、眼位变化（斜视风险）、瞳孔大小及间距等，能评估弱视、斜视风险。
（2）双模式适配：支持个体/批量筛查模式，可自由切换单眼/双眼测量模式，满足幼儿园、学校不同场景需求。
（3）儿童友好设计：内置灯光、卡通音乐提示，吸引儿童注意力，提升筛查配合度。
4.数据管理与对接
（1）多端录入：支持主机触屏手写、扫码枪、Excel批量导入信息，高效完成建档。
（2）全链路传输：配备Wi-Fi/USB/蓝牙多接口，数据可无线上传、打印，支持PC端直连。
（3）系统开放：支持端口开放与物联网连接，可对接医院公众号、第三方眼健康管理系统（我院需与成都市托幼系统信息系统完成对接），实现数据自动上传与云端存储。
5.耐用性与规格
（1）质保年限：设备使用年限≥10年，稳定性强，适配长期高频筛查工作。
（2）报告输出：支持便签/A4彩色图文报告打印，可自定义医院名称、logo等信息，满足质控存档要求。

