成都市新津区妇幼保健计划生育服务中心便携式彩色多普勒诊断仪采购项目询预算价公示

各潜在供应商：
根据医院业务需要，我院拟采购便携式彩色多普勒诊断仪。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。
1、 ★公司情况介绍：
1、公司相关业务情况、业绩简介。
2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件，或授权委托书及授权委托人身份证复印件。
2、 报名要求：
1、资料必须密封，现场递交成都市新津区妇幼保健计划生育服务中心2A楼采购部。
2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）
3、提供电子版报价资料和相关服务方案简介资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用（本项目无需电子报价）
4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。 
5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。
6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。
3、 本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。
4、 其他事项
[bookmark: _Toc20665][bookmark: _Toc20249][bookmark: _GoBack]1、市场项目调研书的递交：自本公告发布之日起至8月24日下午5:00。递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。
2、公示人：成都市新津区妇幼保健计划生育服务中心（成都市新津区妇幼保健院） 地址：成都市新津区西创大道1387号。
3、报名联系人：李老师028-8259987 。
4、报名供应商可通过邮箱66987681@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。











附件1：采购需求
★一、采购需求
重要功能/指标
（一）主要技术规格及系统概述
1、 机身与重量
1.1 一体化笔记本便携设计，整机含内置锂电池总重量≤9kg；一体式防滑手提，可手提出诊、车载、床旁急救，符合轻量化要求；
1.2 配备≥15英寸医用高清显示屏，分辨率1920×1080，IPS广视角，支持屏幕多角度俯仰调节、环境光自动调光；
1.3 机身一体式防滑提手，配套原厂便携防护拉杆箱，可适配出诊、车载、床旁移动使用；
1.4 内置可充电锂电池，满电连续工作≥90分钟；磁吸防脱落充电接口，避免拖拽损坏主机。
2. 探头接口系统
2.1 主机内置≥2 个独立全激活探头接口，接口互通互用，无需插拔切换模块；
2.2 无针贴片式防水探头接口，探头IPX7级防尘防水，可直接冲洗消毒；
2.3 支持兼容探头类型≥10种：凸阵、线阵、相控阵心脏、腔内、微凸、肌骨高频、穿刺探头等。
3. 运算与存储硬件
3.1 全数字化波束形成器，发射/接收通道≥1024通道，A/D转换≥12bit；
3.2 内置固态硬盘≥240G，支持实时同步存储，扫查同时导出图像不卡顿，意外断电数据不丢失；
3.3 外部接口：内置≥3个USB3.0接口、HDMI视频输出接口，无需外接拓展坞；
3.4 物理全键盘+≥6组自定义快捷键，单键可绑定冻结、测量、存储、谐波、血流优化等多功能。
4. 供电适配
宽电压100–240V交流供电，适配卫生院、下乡车载逆变电源使用。
（二）成像技术功能
1、二维灰阶成像
1. 标配THI组织谐波、PI脉冲反转谐波双谐波成像；
2. 实时多角度空间复合成像、斑点噪声抑制SRI、一键图像自动优化i-Tune；
3. 梯形扩展成像、局部高清放大HD Zoom；TGC≥8段独立调节；
4. TGC分段调节≥8段，LGC分段≥8段，二维多焦点动态可调，支持前端/后端局部放大；
5. B探查深度：腹部凸阵最大30cm，浅表线阵6cm，心脏相控28cm；
6.四幅同屏实时对比显示，冻结后原始数据可二次调节增益、TGC、动态范围。
2、多普勒血流成像（彩色 + 能量）
1. 彩色速度多普勒、能量多普勒、方向能量多普勒三模式齐全；
2. 超高分辨率微细血流成像，微血管显像，适配甲状腺、乳腺、肌骨检查；
3. 双实时同屏对比显示，自动追踪取样框，一键血流增益优化；
4. 支持穿刺增强成像，单线/双线穿刺引导，引导线角度任意可调。
3、频谱多普勒（PW/CW/HPRF）
1. 脉冲PW、连续CW、高脉冲重复频率HPRF三种频谱模式；
2. 组织多普勒TDI成像，支持TVI、TEI、TVM、TVD四种心脏定量模式；
3. 频谱自动包络、自动流速测量，取样容积0.5–20mm连续可调；
4. CW最大血流测速≥35m/s，PW最低可测低速血流≤1mm/s，满足心脏、外周血管检查需求。
4、M型成像体系
1、基础M型、彩色M型、解剖M型，支持≥3条取样线，360°任意旋转；
2、同步双幅B+M同屏显示，自动心功能测算。
5、高级临床功能
1. 实时弹性应变成像（适用于软组织弹性检测，多用于乳腺、甲状腺筛查）；
2. 全景宽幅成像（扩展腹部、下肢血管长切面成像）；
3. 原始数据后处理：冻结图像可二次调节增益、动态范围、TGC，重新测量，无需重扫；
4. 动态电影回放：前后双向存储，预存回放时长≥5分钟，支持单帧截取、循环播放。
（三）标配探头配置
1. 宽频凸阵探头（2–5MHz），阵元≥128，适用于腹部、妇产、泌尿常规检查；
2. 高频线阵探头（6–13MHz），阵元≥192，适用于甲状腺、乳腺、血管、肌骨检查。
探头通用硬性要求
所有探头原厂标配，非第三方改装；提供探头原厂质保，与主机同步保修。
（四）图像存储、报告与信息化
1.静态/动态图像支持DICOM3.0标准，兼容院内PACS、LIS系统；
2.免费开放DICOM接口，终身无接口年费，支持双向传输图像、报告；
3.支持导出格式：DCM、JPG、BMP、AVI视频，普通电脑无需专用软件直接打开；
4.内置患者信息数据库，可按姓名、ID、日期检索历史病例，支持U盘批量导出。

★二、商务及其他要求
1.交货与安装
合同签订之日起2个月内完成到货、安装、调试、培训及验收，交付正常使用。
2.质量保证期
整机质保期≥1年，质保期自最终验收合格之日起算。
3.维保与巡检服务
质保期内，供应商每季度至少1次上门设备巡检，每半年提供1次全面维保与亮度校准，确保设备长期稳定符合DICOM标准。
4.技术服务与响应
提供7×24小时技术支持，接到故障通知后30分钟内响应，2小时内到达现场，一般故障4小时内排除，重大故障提供备用机保障业务不中断。
5.培训与资料
供应商提供现场操作培训，确保使用人员熟练操作；提供完整验收资料，含产品说明书、合格证、检测报告、质保承诺、原厂授权等。

注：1、以上带★号条款为实质性要求。
2、 本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。



附件2：报价格式

	项目名称
	数量
	单位
	单价（万元）

	成都市新津区妇幼保健计划生育服务中心便携式彩色多普勒诊断仪
	1
	台
	

	大写总价（元）：




备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容，单价报价最多保留小数点后两位。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须单独密封。
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