采购需求
三、技术参数要求
（注：以下带“★”条款为实质性要求，不允许负偏离。）
设备一：构音评估与训练系统
	序号
	需求指标
	技术参数

	一
	计算机硬件配置
	

	1
	CPU
	Core i3 或以上

	2
	内存
	4GB 或以上

	3
	硬盘
	160 GB 或以上

	4
	显卡
	集成显卡或以上

	5
	声卡
	集成声卡或以上

	6
	操作系统
	Windows7 及以上

	二
	单通道低通滤波器
	

	1
	增益档位
	★增益 /dB，分五档：20、25、30、35、40，每档误差：±1dB（100Hz～700Hz 基频范围内）

	2
	低通滤波档位
	★低通滤波 / KHz，分四档：5、10、15、20，每档误差：≤4%

	3
	静止噪声
	★当无信号输入时，静止噪声≤1mV

	4
	信号频率误差
	★信号频率误差：±4%

	三
	测量距离
	系统可提供主客观相结合的构音功能评估，包含构音器官评估、运动评估、发音评估和交谈评估，能分析出下颌距、舌距、舌域距、口腔轮替运动速率、浊音起始时间、音征长度、走势、送气时间比率、清浊音比率、语音类型和构音清晰度等语音学参数及相关的舌位图、声位图等。系统提供异常构音矫治、构音器官运动、构音运动训练、语音训练和绕口令5个有针对性的训练模块，设计了不同难度、灵敏度的趣味康复训练内容。此外系统提供语音库管理，便于收集管理不同方言人群的语音学参数，提高评估的准确度和训练的精准度。

	四
	双屏显示技术
	系统依据独特的分屏功能设计，通过软件多窗口交互控制机制，实现了不同屏幕显示不同内容的双屏功能；其中老师为主控屏，受训者为带触摸功能的操控制屏。主控屏上提供监控窗口，可通过摄像头实时采集图像，方便老师实时观察受训者的反应并控制评估过程的进行，可清楚地了解受训者的实时评估情况。

	五
	评估模块
	分为器官评估、运动评估、发音评估和交谈评估四种不同层次主观和客观结合的评估模式，方便老师对受训者的实际水平进行选择性评估。


	六
	个体化康复计划
	康复训练能开展异常构音矫治、构音器官运动、构音运动训练、语音训练、绕口令五个训练模块。能根据构音功能评估提供动态、难度不同、灵敏度不同的个体化康复计划。


	七
	语音库管理
	★用户可自定义添加、修改、删除语音库的语音，亦可查看某一个人的语音特征原始参数信息和某一个子语音库的原始参数信息；该语音库还根据年龄和性别分为了四大语音字库：男成年、女成年、男儿童、女儿童。每个语音子库的语音又分别由四大部分组成：核心韵母、复韵母、鼻韵母和辅音。

	八
	标准语音特征参数
	★通过采集正常人的各种语音的特征，记录元音和辅音的语音特征的均值，标准差，均值加1.96标准差、均值减1.96标准差，为筛查评估和康复训练部分评估和训练提供标准的语音识别特征参数。


	九
	精细化用户管理系统
	★精细化用户管理系统，统一用户基础属性、形成结构化管理框架，包含管理员、医生、治疗师、患者四种用户角色，实现系统数据分层管理。




设备二：注意力训练设备
	序号
	需求指标
	技术参数

	一
	设备功能
	

	1
	管理功能
	★具备注意力测评、注意力康复训练以及大数据分析管理功能，系统配套数据存储资源

	2
	训练维度
	训练维度至少包含专注力、反应与执行能力、记忆力、逻辑思维能力、观察和认知能力、视听觉和理解能力六个方面的评估和训练

	3
	系统模式
	系统集成儿童注意力测评康复训练 + 大数据管理，采用线上游戏训练形式；支持 AI 自动生成训练场景；为注意力缺失儿童提供一体化解决方案，可实时输出每个儿童训练报告

	二
	硬件参数
	

	4
	产品外形尺寸
	≥1300mm×500mm×1350mm（含滑轮），允差 ±2%

	5
	整机重量
	≤40kg

	6
	有线网络
	100M/1000Mbps 自适应网口

	7
	无线网络
	支持 WiFi 连接

	8
	输入接口
	VGA、LVES

	9
	工作温度
	0‑50℃

	10
	最大工作湿度
	≥80%

	11
	供电输入
	220V

	三
	软件参数
	

	12
	医生工作台功能
	具备注意力用户行为报告、注意力训练汇总、数据统计、用户管理模块

	13
	评训终端机功能
	支持用户查询、课程添加、患者添加、测评报告、训练添加、测评添加、综合训练测评、记忆力评训、反应执行能力、视听觉理解能力、逻辑思维、观察认知、交互评训功能

	14
	配置清单
	★1. 一体化专用工作站；2. 滑轮；3. 台车
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四、商务要求
（一）供应商资质要求
1.具有独立法人资格，提供有效营业执照；
2.具备第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证；
3.产品具有国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证及附件；
4.提供制造商针对本项目的唯一授权书及原厂售后服务承诺。
（二）交货与安装
1.交货期：合同生效后 15日历天内完成到货、安装、调试、培训及验收；
2.交货地点：成都市新津区西创大道1387号；
3.安装调试：供应商免费上门安装、调试、校准。
（三）验收要求
1.设备为全新原厂正品，无翻新、无改装；
2.技术参数逐项核对，须全部满足；
3.随货提供全套资料（注册证、合格证、说明书、保修卡、培训记录、验收报告等）。
（四）质量保证及售后服务
1.整机质保期：≥1年（自验收合格之日起）；
2.故障响应：2小时内响应，24小时内上门维修，技术人员联系方式：            ；
3.质保期内：免费更换原厂配件、免人工费、免差旅费；
4.备用设备：无法及时修复时需提供备用设备；
5.终身维护：质保期满后提供终身维护，配件价格不高于市场同期价格；
6.定期巡检：每半年至少1次免费上门巡检、校准服务。
（五）培训要求
1.安装验收后现场操作培训不少于2次，确保科室人员能独立、熟练、规范操作；
2.培训内容：操作使用、日常维护、简单故障排查、报告解读；
（六）资料交付
供应商须提供营业执照、经营/生产资质、注册证、授权书、售后服务承诺、合格证、检测报告、操作手册、维修手册、报告模板等。

五、其他要求
1.设备须符合医院院感、安全、环保、用电规范；
2.报告格式符合医院要求；
3.采购需求为招标文件主要组成部分，具有同等法律效力。





附件2：报价格式

	项目名称
	数量
	单位
	单价（万元）

	注意力训练设备
	1
	台
	

	构音评估与训练系统
	1
	台
	

	合计金额：
	

	大写总价（元）：




备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容，单价报价最多保留小数点后两位。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须单独密封。


